- 附件1.《采购需求》

- 投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件；分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标人提供加盖其公章的《政府采购供应商资格信用承诺函》（详见招标公告附件）或提供投标截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人提供加盖其公章的《政府采购供应商资格信用承诺函》（详见招标公告附件）或提供以下资料：2022年度或2023年度的财务状况报告或基本开户行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函，成立不足一年的单位可以提供投标截止日前上一季度或月份财务会计报表；

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标文件格式提供设备及专业技术能力情况或提供书面声明（格式自定）；

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标函相关承诺格式内容或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（详见招标公告附件）并加盖投标人公章。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）；

6）法律、行政法规规定的其他条件：须提供书面声明，格式自定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（3.0T磁共振成像系统）：无，本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目，允许非中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位参与项目投标。本采购包的中小企业划分标准所属行业为：工业。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1（3.0T磁共振成像系统）:

1）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②税收违法黑名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购包投标（响应）。为本采购包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本采购包投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3）投标人应具有有效的且与所投项目相适应的医疗器械生产许可或经营许可，即：

如投标人为所投产品的生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。

如投标人为经营企业：所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。

4）采购包不接受联合体投标。

# 采购需求

一、项目概况：

（一）简要采购内容：

| 序号 | 标的名称 | 计量 单位 | 数量 | 项目预算金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0T磁共振成像系统 | 套 | 1 | 30,000,000.00 |

（二）采购项目说明

1.详细招标要求及需求请参阅招标文件中采购项目内容。

2.投标人必须对所投项目全部内容进行投标，不允许只对所投项目部分内容进行投标。如有缺漏的，将导致投标无效。

3.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展实施办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

采购包1（3.0T磁共振成像系统）：

- 1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订后 90个工作日内；如因采购人场地未能达到设备要求的安装条件或其他不可控因素而导致不能按期收货的，采购人中标人双方另行商定交货时间。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 运输及卸车至采购人（用户）指定地点：广东省人民医院南海医院（佛山市南海区第二人民医院） |
| 付款方式 | 1期：支付比例40%， 签订合同后，采购人凭付款申请书、中标人提交与立项项目名称相符的等额合法发票、合同原件及履约保证金缴纳证明等，经确认无误后启动首期款支付流程，支付合同总金额的40%。 2期：支付比例60%， 合同全部设备到采购人指定地点完成交付、安装、调试、培训并验收合格后，中标人书面提出付款申请，凭付款申请书、合同原件、与立项项目名称相符的等额合法发票、安装验收报告及相关验收资料等，采购人经确认无误后启动第二笔款支付流程，支付合同总金额的60%。 付款要求： 1.款项以人民币支票或者转账的方式支付，分二期付款。 2.因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 3.收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标（成交）供应商名称一致。 |
| 验收要求 | 1期： 1.交付验收：在中标人完成机房建设交钥匙工程（包括但不限于原场地进行拆改、机房第三方屏蔽检测、设备的计量检测、接入医院相关系统等，不含医用气体及层楼净化系统），设备安装调试至正常运行后20个工作日内，中标人以采购人的名义作为终端客户，负责办理所有产品设备（包括保修卡）的一切保修注册备案手续，然后由采购人、中标人双方或法定专业质检部门共同验收并出具验收确认书，验收交付前的保管安全责任由中标人负责，验收所需一切费用均已包含在本次采购预算范围内。 2.项目验收依次序对照执行标准为：①符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；②符合采购文件和响应承诺中各方共同认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；③符合产品来源国官方颁布的最新标准；④双方约定的其他验收标准。 3.如合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物的短缺、损坏，中标人应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由中标人承担。 4.产品均为近10个月内原厂制造的全新合格产品，且有合法透明的来源渠道，整机无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，可依常规合法安全使用。 5.包装标准为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。 6.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。 7. 验收时中标人应提供计量检定合格、有效的计量或校准报告/证书，以及中文版说明书等；如货物无法计量，则以厂家出具的验证方案为验收标准。 8. 在有关部门进行验收时，中标人应及时配合采购人。 9. 中标人提供的货物不符合质量、技术要求，致使货物未能满足采购人的设计性能，采购人可拒收货物或单方面解除合同，标的物毁损、丢失的风险由中标人承担。 10. 测试及验收工作由采购人组织，验收合格后，采购人、中标人双方签署符合采购人要求的验收记录。 11. 交验的货物必须经有关法定部门计量检定合格（合同中特殊规定的除外；计量费用由中标人承担），如计量结果不符合国家有关规定、规范、标准时，中标人必须负责更换货物零部件，乃至更换整台货物，直至货物符合有关规定、规范、标准，同时提供相关货物声明的文件（包括说明书、宣传资料等），由此产生的有关费用由中标人承担。 12. 如无特别说明，采购人按货物标准配置或原出厂装箱单验收货物的备品、配件，货物铭牌要求清晰可见。 |
| 履约保证金 | 收取比例：10 %，说明： 1.中标人须在合同签订后5个工作日内向采购人提交缴纳履约保证金缴纳证明。 2.履约保证金可以采用银行转账、支票、汇票、本票、国有银行或股份制商业银行出具为保函（如提供保函，应提供见索即付保函）等形式提交。履约保证金数额为合同总金额的10 %。采用保函形式提交履约保证金的，保函的有效期应当覆盖项目实施全过程，当项目实施过程中保函剩余有效期不足 60 日时，中标人应当适当延长保函有效期或重新提交履约保证金。 3.如未能按时缴纳履约保证金的，视作自动放弃供货资格，采购人有权取消其供货资格，合同自动解除。造成采购人损失的，采购人有权向中标人主张赔偿（包括但不限于诉讼费、律师服务费等损失）。 4.一旦中标人违约，采购人有权按双方约定根据情节轻重全部或部分扣减保证金作为违约金。因中标人违约行为导致保证金被扣减的，采购人可要求中标人补足保证金。中标人应在采购人提出要求之日起一个月内补足。中标人逾期未补足的，由采购人从支付给中标人的款项中直接扣除相应数额予以补足。 5.履约保证金在项目验收合格且正常运行一年后，中标人按照约定认真履行合同且未发生不退回履约保证金的事项时，采购人按照合同约定原额无息退还，履约保证金以履约担保函形式提交的，担保责任终止。 6.履约保证金不予退还情形：①中标人不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。②项目验收结果不合格的，履约保证金将不予退还。③其他违反国家相关法律法规的情形。 7.履约保证金以银行转账形式提交的，中标人在规定时间内转入以下账户： 开户名称：广东省人民医院南海医院 银行账号：2013022329200146775 开户行：工行广东佛山分行平洲支行 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 | 其他： 注：“主要商务要求”所述内容和条款如本招标文件未有特别声明均作为“★”号条款即投标实质性响应内容，投标人投标时必须响应满足或实质性优于。否则，其投标将被认定为不能满足招标文件要求而作为无效投标处理。 一、报价要求 1.1 本项目的报价和结算支付均以人民币为货币单位。 1.2 本项目投报总价为总包干报价，本项目的报价应包含但不限于产品供货、备件备品费、相关附件、专用工具费、材料费、运输费、装卸费、安装费、调试费、验收费、保险费、售后服务费、税费(包括进口环节关税和增值税等)、人工费、技术培训服务费（含差旅费、住宿费等）、验收要求所需的相关试验及检测费用、质量保证期内的包修包换的费用、总承包服务费（具体由中标人与施工总承包单位协商）、合同实施过程中应预见及不可预见费等完成本项目内容所需的一切费用。价格为固定不变价，天数为公历日。 1.3 投标人的投标报价应包括单价和总价，总价是对应于采购人本次采购的所有内容所计算的总价，为合同总价；其填报的明细单价则应是投标人对本采购项目所包含的具体的服务进行详细列示的计算单价。投标人应自行增加设备正常、合法、安全运行及使用所必须但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用。 1.4 本项目投标总价不得高于人民币30,000,000.00元，否则其投标报价将视为无效。 1.5 投标人应被认为在填报投标报价之前，已经仔细阅读了本招标文件的所有有关章节以及审查了所有相关资料，已确保本次招标的所有招标范围内的各种价格风险均已包含在投标报价内。开标后，任何因投标人的疏漏而提出的不利于采购人的另行支付与本项目相关的任何费用的申请将不被接受。 二、合同设备的包装和运输 2.1 设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 三、售后服务（包括但不限于运行维护、升级更新、备品备件、耗材、信息接口）： 3.1 中标人所提供的所有设备提供原厂整机质量保证期（简称“质保期”）：≥ 4 年（含第三方产品），质保期自采购人与中标人双方代表在设备验收单上签字之日起计算。质保期内，中标人承诺保证该设备年开机率达到≥95%（国家法定工作日），未达到的天数，按1:2比例顺延质保时间。 3.2 质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供原厂终身有偿维修保养服务。质保期内采购人对中标人享有追索权。 3.3 质保期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如货物因自身故障致停用时间连续超过5天时，则质保期在状态恢复正常时归零重新计算或对故障设备予以重新更换。 3.4 质保期内提供周期上门免费服务：中标人须在设备验收后，每三个月例行上门检测设备运行状态。 3.5 中标人负责向采购人提供现场安全操作及必要的维护保养培训。 3.6 中标人设有长期稳定可靠的售后服务机构，并提供常设服务专线和长期的免费技术支持：提供24小时的热线支持，在设备发生故障时，技术人员应 4 小时内到达现场解决故障。 3.7 若主要设备的故障在24小时内仍未处理完毕，中标人必须免费提供相同档次的设备予采购人临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务。 3.8 质保期内，所有设备维修均为上门服务，即由中标人派人员到采购人设备使用现场维修，由此产生的费用均由中标人负担。 3.9 所提供系统和设备，在今后利用新技术方面有任何性能或功能的改进以及产品革新，中标人需及时书面通知采购人其改进和详细情况。中标人需要提供自己的售后技术中心或售后服务合作伙伴的详细资料。 3.10 质保期满后，中标人应保证以最优惠的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，中标人应按质保期内同样的要求进行维修处理。 3.11 质保期满后中标人可继续提供维修服务，维修中只收零件费。 3.12 技术培训： 3.12.1院内技术培训：为保证设备正常工作，中标人应负责培训采购人维护人员，使维护工作人员能完全熟悉并掌握软硬件维护技能，及时排除一般的设备故障。培训内容包括以下几个方面： （1）为维护及安装工作所必需的相关文件的讲解。 （2）设备的安装和测试。 （3）设备的操作和维护。 （4）硬件电路结构和原理。 （5）设备结构。 （6）采购人需改进所供系统的执行情况和可靠性时，中标人应提供服务，所需费用已含在合同价中。 3.12.2 院外技术培训：院外培训地点为采购人约定的省内三甲医院，具体培训内容视约定的三甲医院安排而定，培训人数为医生、技师各至少2人，每人培训时长为期至少一个月，该院外技术培训相关费用由中标人承担。 四、其他商务要求 4.1 交货时中标人应提供合同设备的性能检测合格报告作为验收前提，相关第三方检测费用由中标人承担。 4.2 中标人负责合同项下的安装调试，一切费用由中标人负责。 4.3 中标人必须以符合采购文件要求和响应承诺的前提下，将设备（系统）安装并调试至正常运行。 4.4 中标人安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。 4.5 中标人必须负责设备安装及完成机房各项防护设施，防护要求严格按国家相关规定及采购人要求进行，经第三方检测合格后交付使用。并协助采购人办理设备安装前和安装后的证件或批准，所需一切费用由中标人承担。如在该过程中对机房及机房外设施造成损坏的，中标人须承担修补责任，并承担所有费用。 五、知识产权和保密要求： 5.1 依据相关法律法规规定，采购人与中标人应相互尊重双方及第三方的知识产权、数据信息所有权等权利，双方均对本项目所涉及的知识产权、数据信息有保密义务，不得向任何第三方泄漏各自从合作方获得的数据、信息等资料。双方均享有因数据、信息泄露给对方造成损失时，获得赔偿的权利。中标人及其工作人员不得将从患者信息数据库中得到的信息用于采购人之外的第三方，给采购人或患者（及其家属）造成任何损失或伤害，中标人应承担相应的民事责任，同时采购人有权进一步追究中标人责任的权利。 六、违约责任 6.1 中标人未按要求履行合同义务，须从违约之日起每日按合同总额的 3‰ 比例向采购人支付违约金；逾期 15 日以上，采购人有权单方终止合同，由此造成采购人的经济损失由中标人承担。违约金不足以弥补损失的，中标人应按全额赔偿。 6.2 采购人未按要求履行合同义务，或无故拖延验收、付款，采购人需向中标人支付违约金，标准为每日按逾期应付款总额的 3‰ 计算，但累计总额不超过逾期应付款的5%。 6.3 因中标人过失导致采购人经营管理造成经济损失的，采购人有权向中标人追究责任。 6.4 其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。 七、提出异议的时间和方法 7.1 采购人在验收后 30 天内如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，即向中标人提出书面异议。 7.2 中标人在接到采购人书面异议后，应在3天内负责处理并函复采购人处理情况，否则，即视为默认采购人提出的异议和处理意见。 7.3 采购人因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁，所提出的异议中标人有权不予接受。 7.4 中标人利用专业技术和行业信息优势之便，以不道德的手段，故意隐瞒和掩盖自身缔约过失，违背投标（响应）承诺和未尽义务，损害了采购人的合法权益，采购人在任何时候均可追究中标人的违约责任并索取赔偿，且不受验收程序、质保期和合同时效的限制。 八、中标人应提供的资料内容 8.1 进口产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证。 8.2 中国境内制造的产品必须提供出厂合格证，并提供采购人名下终端客户保修注册资料。 8.3 关键产品/主机设备的用户手册、保修手册、维修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 |

- 2.技术标准与要求

| - 序号 | - 核心产品（“△”） | - 品目名称 | - 标的名称 | - 单位 | - 数量 | - 分项预算单价（元） | - 分项预算总 - 价（元） | - 所属行业 | - 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 医用磁共振设备 | 3.0T磁共振成像系统 | 套 | 1 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | - 工业 | - 详见附表一 |

- 附表一：3.0T磁共振成像系统   进口产品

| - 参数性质 | - 序号 | - 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | - ★一、产品要求：投标产品须为具有《医疗器械注册证》的产品。（提供《医疗器械注册证》并加盖投标人公章） - ★二、所投产品应具有有效的厂家授权证明资料（如生产厂家授权、承诺、证明、背书等）。如所投产品为进口产品，投标时提供厂家授权证明资料扫描件并加盖投标人公章，中标后5个工作日内应提供原件备查；如所投产品为国产产品，投标时提供在中标公示后5个工作日内向采购人出具有效的厂家授权证明资料原件的承诺函（详见招标公告附件2）并加盖投标人公章，如中标公示后不能按时提供，采购人则有权取消该中标人中标资格。 - 三、主要技术参数： ★（一）相关认证文件及机型标准：投标机型为各公司已获得NMPA认证的超高端科研型3T磁共振，且国内首次获批注册时间为2019年后，提供认证文件并加盖投标人公章。 （二）梯度系统 ★1. 最大单轴梯度场强（Max amplitude值，非Peak 值、非performance值）≥45mT/m 【所有公开渠道(包括但不限于白皮书、国内外官网、彩页等材料)公布数值要统一，如不统一按低数值算】 2. 单轴梯度切换率：≥220T/m/s 3. 最大扫描FOV ：≥55cm 4. 最大占空比：100% 5. 梯度工作方式：非共振式 6. 梯度控制技术：全数字实时 7. 梯度线性@20cm（提供datasheet证明复印件/扫描件并加盖投标人公章）：≤0.5% 8. 梯度线性@50cm（提供datasheet证明复印件/扫描件并加盖投标人公章）： ≤2.4% 9. 梯度最小驻留时间 ≤100ns （三）磁体系统 ★1. 磁场强度：3.0T及以上 2. 中心共振频率：≥127MHz ▲3. 磁体重量 (含液氦)：≤5900kg 4. 磁体类型：超导磁体 5. 磁场均匀度：V－RMS测量法，Typical典型值 5.1 10cmDSV ≤0.001ppm 5.2 20cmDSV ≤0.03ppm ▲5.3 30cmDSV ≤0.06ppm 5.4 40cmDSV ≤0.35ppm 6. 匀场 6.1 匀场方式：主动匀场 + 被动匀场 +动态匀场 6.2 具备一阶线性匀场X、Y、Z ▲6.3 具备二阶高级匀场X²-Y²、Z²、ZX、ZY、XY 6.4 具备二阶高级匀场专用电源 6.5 具备实时动态匀场技术 ▲7. 磁体长度≤172cm ★8. 磁体孔径≥70cm 9. 磁场稳定度≤0.1 ppm /h 10. 液氦挥发量≤0 L/h 11. 液氦容积≥1500L 12. 具备抗外界干扰屏蔽 13. 具备主磁场均匀度补偿 14. 5G磁力线范围： ▲14.1 轴向≥4.8米 14.2 径向≥2.8米 15. 冷却方式：液氦制冷 （四） 射频系统 1.1 具备多源射频发射技术 1.2 具备射频发射源 1.3 独立射频源个数≥2 ★1.4 射频发射方式：双射频发射技术且射频放大器个数≥2；飞利浦提供MultiTransmit 4D平台，西门子提供Trueshape平台，GE提供Multidrive平台，联影提供uTX平台，其他品牌提供同等双源射频平台（需提供技术白皮书并标注页码位置和保证装机后主机后台或者设备间看到发射双通道的承诺函并加盖投标人公章） 1.5 两个独立射频源可分别、独立地调整射频波的幅值 1.6 两个独立射频源可分别、独立地调整射频波的相位 1.7 两个独立射频源可分别、独立地调整射频波的波形 1.8 两个独立射频源可分别、独立地调整射频波的能量 2. 独立射频放大器个数（非转换器）≥2（提供技术白皮书并标注页码位置并加盖投标人公章） ▲3. 射频功率 ≤36KW 4. 具备两个独立射频源提供更均匀的B1场 5. 具备两个独立射频源可有效解决介电伪影 6. 具备两个独立射频源带来更低的SAR值 7. 发射带宽≥625kHz ▲8. 相控阵射频同时并行接收独立通道数（非系统最大通道数或系统最大线圈单元数）≥128通道 9. 信号传输从线圈至磁体：数字传输 10. 信号传输从磁体至重建器：数字传输 11. 最高接收动态范围≥165dB 12. 射频接收线圈，需达到如下要求： 12.1 具备正交发射/接收体线圈 12.2 具备头颈联合线圈≥20通道 ▲12.3 具备心胸腹体部前片线圈≥30通道 ▲12.4 体部线圈单片头足方向覆盖范围≥50cm 12.5 具备全脊柱后片线圈≥40通道 12.6 具备多功能柔性线圈≥6通道 12.7 具备乳腺专用线圈≥6通道 12.8 具备膝关节专用硬式线圈（不可用柔性线圈代替）≥16通道 12.9 具备肩关节专用硬式线圈（不可用柔性线圈代替）≥16通道 （五） 后处理接口 1. 具备软件控制照相技术 2. 具备DICOM 3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist ,MPPS等功能） 3. 具备标准激光相机数字接口 （六） 后处理工作站 1. CPU主频 ≥3.3GHz 2. 处理器位数≥64位 3. 主内存 ≥32GB 4. 硬盘容量 ≥512GB 5. 硬盘图像存储量 ≥600,000幅(256×256) 6. 图像重建速度(幅/秒)(256X256矩阵全FOV)≥100000幅/秒 7. 同步扫描重建功能：扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能 8. 显示器≥23寸彩色LCD率液晶显示器 9. 显示图像分辨率≥1920 x 1200 （七） 磁体旁信息显示屏 1. 显示屏个数≥2个 2. 显示屏位置：分别位于磁体两侧 3. 显示屏尺寸≥12英寸 4. CPU ≥双核 5. 操作系统：Win10或以上 6. 具备多点触屏 7. 可显示姓名、生日、性别、患者ID、年龄、体重等信息 8. 可显示扫描时长、扫描序列个数、SAR值、屏气等信息 9. 可显示推荐使用的线圈 10. 可显示推荐的病人摆位信息 11. 对比剂注射管理：可显示对比剂类型和计量 12. 具备VCG信号显示、呼吸信号显示 13. 具备可调试通风、照明、音量等 14. 具备扫描室门关闭时可自动开启扫描 （八） 扫描参数 1. 最小FOV ≤5mm 2. 最大FOV ≥550mm 3. 最薄2D层厚 ≤0.5mm 4. 最薄3D层厚 ≤0.05mm 5. 最大采集矩阵 ≥1024×1024 6. 最短EPI TR (ms) (256*256矩阵) ≤6 7. 最短EPI TE (ms) (256*256矩阵) ≤1.6 8. 最短EPI TR (ms) (128*128矩阵) ≤5 9. 最短EPI TE (ms) (128*128矩阵) ≤1.2 10. 最短EPI TR (ms) (64*64矩阵) ≤4 11. 最短EPI TE (ms) (64*64矩阵) ≤1 12. 最大弥散加权系数B值 ≥25,000 13. FSE/TSE最大因子 ≥512 14. EPI最大因子 ≥255 （九） 扫描技术与序列 1. 自旋回波序列，包括： 1.1 具备2D/3D自旋回波序列 1.2 具备组织弛豫时间测量自旋回波序列 2. 具备可选择角度的自旋回波 3. 具备反转恢复序列 4. 具备脂肪抑制序列 5. 具备频谱特异式大范围脂肪抑制 6. 具备快速自由水抑制序列, 包括有： 6.1 具备快速自由水抑制T2W成像技术 6.2 具备快速自由水抑制T1W成像技术 7. 具备快速反转恢复序列(脂肪、水抑制) 8. 具备单独灰质或白质成像技术 9. 具备梯度回波序列(2D/3D), 包括有： 9.1 具备亚秒T1加权技术 9.2 具备亚秒T2加权技术 10. 具备2D平衡式梯度回波序列 11. 具备3D平衡式梯度回波序列 12. 具备超快速场回波序列 13. 具备多层快速动态成像 14. 具备匙孔成像技术 15. 具备三维成像 16. 具备多块三维 17. 具备多叠三维 18. 具备智能化K空间快门成像 19. 具备磁化转移对比 20. 具备单次激发EPI技术 21. 具备多次激发EPI技术 22. 具备流入法血管造影 23. 具备快速流入法血管造影 24. 具备造影剂增强MRA 25. 具备倾角优化非饱和激发技术 26. 具备相位对比血管造影 27. 具备快速相位对比血管造影 28. 伪影消除技术, 包括: 28.1 具备恒定信号技术 28.2 具备流动校正梯度波形技术 28.3 具备区域饱和技术 28.4 具备卷积伪影去除技术 28.5 具备周边脉动触发技术 28.6 具备呼吸触发技术 28.7 具备减少呼吸运动伪影不增加扫描时间技术 28.8 具备智能伪影消除技术 28.9 具备手动启动和停止 29. 节时技术,包括： 29.1 具备半扫描技术 29.2 具备部分扫描采集技术 29.3 具备矩形视野采集技术 29.4 具备三维重叠连续采集技术 29.5 具备预备相位极小化扫描技术 30. 神经系统成像技术,包括: 30.1 具备高分辨解剖成像 30.2 具备脊髓成像 30.3 具备脑脊液抑制技术 30.4 具备脂肪抑制 30.5 具备灰、白质最佳显示成像 30.6 具备弥散成像技术，包括: 30.7 具备ADC成像 30.8 具备各向同性采集 30.9 具备各向异性采集 30.10 具备一次扫描完成三弥散方向采集 30.11 灌注成像技术,包括: 30.11.1 具备线上计算血流动态图 30.11.2 具备平均通过时间 30.11.3 具备到达峰值时间 30.11.4 具备负积分图 30.11.5 具备索引图 31. 心血管成像技术,包括： 31.1 具备2D/3D时飞法技术 31.2 具备连续多层3D时飞法技术 31.3 具备门控流入技术 31.4 具备2D/3D相位对比技术 31.5 具备相位对比MRA技术 31.6 具备磁化传递(MTC法)血管造影 31.7 具备智能化实时透视减影造影剂追踪血管成像技术 31.8 具备智能化自动床移造影剂跟踪技术 31.9 具备3D多层重叠成像技术 31.10 具备可变反转角度射频技术 31.11 具备血管选择技术 31.12 具备最大强度投影技术 31.13 具备多层面重建技术 31.14 具备实时交互式血管图像处理 31.15 具备流量定量分析技术 31.16 具备高时间分辨率的血管成像 31.17 具备区域饱和技术 31.18 具备心脏成像白血、黑血技术 31.19 具备二维、三维多相位心脏电影成像 31.20 具备无线蓝牙传输呼吸门控 31.21 具备无线蓝牙传输外周门控 31.22 具备频率编码方向扩大采集 31.23 具备相位编码方向扩大采集 31.24 具备脂肪饱和技术 32. 具备并行采集技术成像 33. 具备运动伪影校正技术 34. 具备水成像 35. 具备信/噪指示器 36. 具备预扫描技术 37. 具备高分辨采集及重建技术 38. 具备心电向量门控技术 39. 具备3D腹部增强扫描 40. 具备一键式扫描卡片 41. 具备背景抑制弥散 42. 具备非造影增强外周血管成像 （十） 高级功能成像 1. 具备脑功能成像BOLD 2. 具备波谱成像 2.1 具备单体素波谱 2.2 具备多体素波谱 2.3 具备3D波谱 2.4 具备头部波谱分析 2.5 具备乳腺波谱分析 2.6 具备前列腺波谱分析 3. 具备DTI神经纤维束成像 4. 具备快速自旋回波水脂分离成像 4.1 参与计算脂肪峰个数≥7个 4.2 水脂分离成像采集回波数≤3个 5. 具备梯度回波水脂分离成像 6. 具备不打药灌注3D ASL 6.1 提供rCBF兴趣区测量功能，同时彩图自动优化处理（非手工调整）功能 7. 具备磁敏感成像 7.1 具备磁敏感成像具备相位图 8. 具备去金属伪影扫描技术 9. 具备金属植入物定制化扫描技术 10. 具备高b值弥散成像 11. 具备压缩感知成像 11.1 具备压缩感知神经成像 11.2 具备压缩感知体部成像 11.3 具备压缩感知脊柱成像 11.4 具备压缩感知骨肌成像 11.5 具备压缩感知血管成像 11.6 具备压缩感知心脏成像 11.7 最大加速因子≥32 12. 具备小视野弥散高清成像，ZOOMIT或者FOCUS或者ZOOM Diffusion，或者其他同类型技术 13. 具备高清弥散， MUSE或者IRIS或者Resolve 2.0，或者其他同类型技术 14. 具备超快速动态多期4D腹部增强扫描技术，4D Thrive或者Twist vibe或者DISCO，或其他同类型技术 15. 具备自由呼吸成像StarVIBE或者3D VANE XD或者其他同类型技术 16. 具备脂肪定量成像Liverlab或者mDixon Quant或者Ideal IQ或者其他同类型技术 （十一） 检查环境 1. 具备双向病人通话系统 2. 具备提供防磁气动通话耳机 3. 具备磁体内可调试病人通风系统 4. 具备可调试磁孔内病人照明系统 5. 具备磁体内病人双向通话麦克风及扩音器系统 6. 检查床垂直运动时最大病人承受重量≥250KG 7. 检查床最低位置 ≤59cm 8. 扫描床水平进床最大速度≥300mm/sec 9. 具备自动语音提醒功能 9.1 具备检查时间提醒功能 9.2 具备移床语音提醒功能 9.3 具备呼吸屏气配合语音提醒功能 9.4 具备多种语言提醒功能 ▲10. 具备腹部扫描无需呼吸绑带且无需任何接触式门控装置探测呼吸运动信号 （十二）阅片工作站：每套工作站包含但不限于：医用影像6M≥1个、30.4英寸以上专业显示屏≥1个、23英寸以上显示器（分辨率≥1920*1080）≥1个，主机内存≥32G、固态硬盘≥2T、专业图形处理显卡、CPU12代17以上、Win10专业版以上 （十三）每套配置清单包含但不限于： 序号; 产品说明; 数量; 单位. 1.; 高均匀性3.0T磁体; 1; 套. 2.; 高阶匀场技术; 1; 套. 3.; 高保真梯度系统; 1; 套. 4.; 关护患者系统; 1; 套. 5.; 双源射频系统; 1; 套. 6.; 磁共振专用计算机系统; 1; 套. 7.; 磁共振专用操作平台; 1; 套. 8.; 磁共振操作控制台桌子; 1; 张. 9.; 磁共振专用智能重建系统; 1; 套. 10.; 磁共振专用高速处理器; 1; 套. 11.; 磁共振网络链接协议; 1; 套. 12.; 3.0T磁共振扫描工具箱; 1; 套. 13.; 压缩感知成像平台; 1; 套. 14.; 发射/接收体线圈; 1; 个. 15.; 全数字头颈线圈; 1; 个. 16.; 全数字全脊柱线圈; 1; 个. 17.; 全数字体部线圈; 1; 个. 18.; 全数字乳腺线圈; 1; 个. 19.; 全数字膝关节线圈; 1; 个. 20.; 全数字肩关节线圈; 1; 个. 21.; 全数字多功能柔性线圈; 1; 个. 22.; 高级静音成像应用包; 1; 套. 23.; 智能感知系统; 1; 套. 24.; 智能操作平台; 1; 套. 25.; 高级神经成像包; 1; 套. 26.; 高级血管成像包; 1; 套. 27.; 高级体部成像包; 1; 套. 28.; 高级心脏成像包; 1; 套. 29.; 高级骨关节成像包; 1; 套. 30.; 高级乳腺成像包; 1; 套. 31.; 高级孕儿成像包; 1; 套. 32.; 脑卒中解决方案; 1; 套. 33.; 高级肿瘤成像包; 1; 套. 34.; 酰胺质子转移成像; 1; 套. 35.; 小视野高清弥散成像; 1; 套. 36.; 2K高清成像; 1; 套. 37.; 高级平衡稳态自由进动成像; 1; 套. 38.; 自由呼吸成像; 1; 套. 39.; 高分辨外周神经成像; 1; 套. 40.; 全身脂肪定量成像; 1; 套. 41.; 高级后处理工作站; 1; 套. 42.; 线圈支架; 1; 套. 43.; 线圈储存车; 1; 套. 44.; 水冷机; 1; 套. 45.; 精密空调; 1; 套. 46.; 双筒高压注射器; 1; 套. 47.; 无磁中转床; 1; 张. 48.; 无磁轮椅; 1; 张. 49.; 无磁急救车; 1; 套. 50.; 无磁过床板; 2; 张. 51.; 无磁护理车; 1; 台. 52.; 磁共振安检门金属探测仪 （双柱型）; 1; 套. 53.; 磁共振紫外线臭氧二合一空气消毒仪; 1; 台. 54.; 无磁灭火器; 2; 个. 55.; 阅片工作站; 3; 套. 56.; 扫描复印一体彩色输出工作站; 2; 台. 57.; 病人自助储物柜; 1; 套. 58.; DICOM3.0数字接口，负责连接设备（含工作站）至医院PACS（包含连接费用）并确保机器正常使用; 1; 项. 注：1.以技术（参数）要求序号最细的（如1.与1.1之间，1.1为最细序号）作为一项参数。 2.投标人应对“2.技术标准与要求”中的各个条款在投标文件格式的《技术和服务要求响应表》中作出响应。 |
| - 说明 | - 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 - 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |